- 第三章 采购需求

- 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2506050222-250652

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院神经外科手术显微镜2套

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜（标准） | 1套 | 450万元 | 接受进口产品 |
|  | 手术显微镜（高配置） | 1套 | 600万元 |  |

- 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备一：手术显微镜（标准） |  |  |
|  |  | 光学部分 |
|  | # | 配置复消色差全镜组，具备光学镀膜保护 |
|  | ▲ | 工作距离范围：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm |
|  | # | 放大倍数范围：最小放大倍数≤3倍，最大放大倍数≥16倍 |
|  | # | 具备内置电动连续变焦、手动调焦、双激光自动对焦模式 |
|  | # | 具备电动连续变倍和照明工作距离联动等功能 |
|  | # | 主刀镜视野范围至少包含0-180°，双目镜筒可调 |
|  | # | 广角目镜，眼杯高度可调，屈光补偿范围至少包含+5D— -6D |
|  | # | 提供立体关节助手镜 |
|  |  | 照明部分 |
|  | # | 配置≤350W主、备用光源，具备自动切换功能，且可设置开机照明亮度值 |
|  | # | 具备照明安全控制和光斑调节功能 |
|  | ▲ | 具备双光路辅助照明功能 |
|  |  | 支架部分 |
|  | # | 提供一键自动平衡支架，具备术中平衡功能 |
|  | # | 具备≥3种XY移动模式，至少包括XY水平移动微调，XY弧面移动微调，定位锁焦式移动微调 |
|  | ▲ | 具备智能减震系统和关节锁功能 |
|  | # | 具备定位记忆、智能停放等功能 |
|  | # | 具备集成化可编程手柄，可通过触控屏个性化设置各个按钮功能，如拍照、录像、自动对焦、荧光等功能 |
|  | # | 配置消毒罩，具备抽真空功能 |
|  | # | 具备通过脚踏开关控制支架及光学主镜的解锁和移动功能 |
|  |  | 操作控制系统 |
|  | # | 具备触控式控制面板，可控制光学、支架、影像、荧光等系统功能 |
|  | # | 具备患者档案管理功能 |
|  | # | 配置至少包含12种功能脚踏开关 |
|  |  | 影像系统 |
|  | # | 内置1080P摄像模块 |
|  | # | 配置双屏高清监视器，包括触摸操作屏 |
|  | # | 原厂全内置设计，无外露分光器或摄像接口 |
|  |  | 荧光模块 |
|  | # | 血管荧光模块：配置荧光模块，采用全内置设计；全高清分辨率荧光影像；具备荧光图像同时输出至外部监视器功能；具备自动增益、自动侦测、自动记录和自动回放功能 |
|  | # | 配置黄荧光造影模块：荧光模式下肿瘤组织显示黄色，正常组织和结构显示正常自然色 |
|  |  | 手术导航连接 |
|  | # | 具备镜内投射功能 |
|  | # | 具备导航连接界面 |
|  | # | 具备导航与手术显微镜联动功能 |
|  |  | 配置要求 |
|  | # | 手术显微镜主机1件；主刀镜1件；立体助手镜1件；双荧光模块1件；高清影像系统1件；导航连接模块1件 |
| 设备二：手术显微镜（高配置） |  |  |
|  |  | 光学部分 |
|  | # | 配置复消色差全镜组，具备光学镀膜保护 |
|  | ▲ | 工作距离范围：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm |
|  | # | 放大倍数范围：最小放大倍数≤3倍，最大放大倍数≥16倍 |
|  | # | 具备内置电动连续变焦、手动调焦、双激光自动对焦模式 |
|  | # | 具备电动连续变倍和照明工作距离联动等功能 |
|  | # | 主刀镜视野范围至少包含0-180°，双目镜筒可调 |
|  | # | 广角目镜，眼杯高度可调，屈光补偿范围至少包含+5D— -6D |
|  | # | 提供立体关节助手镜 |
|  |  | 照明部分 |
|  | # | 配置≤350W主、备用光源，具备自动切换功能，且可设置开机照明亮度值 |
|  | # | 具备照明安全控制和光斑调节功能 |
|  | ▲ | 具备双光路辅助照明功能 |
|  |  | 支架部分 |
|  | # | 提供一键自动平衡支架，具备术中平衡功能 |
|  | # | 具备≥3种XY移动模式，至少包括XY水平移动微调，XY弧面移动微调，定位锁焦式移动微调 |
|  | ▲ | 具备智能减震系统和关节锁功能 |
|  | # | 具备定位记忆、智能停放等功能 |
|  | # | 具备集成化可编程手柄，可通过触控屏个性化设置各个按钮功能，如拍照、录像、自动对焦、荧光等功能 |
|  | # | 配置消毒罩，具备抽真空功能 |
|  | # | 具备通过脚踏开关控制支架及光学主镜的解锁和移动功能 |
|  |  | 操作控制系统 |
|  | # | 具备触控式控制面板，可控制光学、支架、影像、荧光等系统功能 |
|  | # | 具备患者档案管理功能 |
|  | # | 配置至少包含12种功能脚踏开关 |
|  |  | 影像系统 |
|  | # | 内置4K 3D摄像模块 |
|  | # | 配置双屏高清监视器，包括触摸操作屏 |
|  | # | 原厂全内置设计，无外露分光器或摄像接口 |
|  | # | 配置可移动台车 |
|  |  | 荧光模块 |
|  | # | 血管荧光模块：配置荧光模块，采用全内置设计；全高清分辨率荧光影像；具备荧光图像同时输出至外部监视器功能；具备自动增益、自动侦测、自动记录和自动回放功能 |
|  | ▲ | 彩色荧光模块：提供彩色延迟地图、荧光强度分布地图和血流速度地图；具备曲线分析和图像优化功能 |
|  | # | 配置黄荧光造影模块：荧光模式下肿瘤组织显示黄色，正常组织和结构显示正常自然色 |
|  |  | 手术导航连接 |
|  | # | 具备镜内投射功能 |
|  | # | 具备导航连接界面 |
|  | # | 具备导航与手术显微镜联动功能 |
|  |  | 配置要求 |
|  | # | 手术显微镜主机1件；主刀镜1件；立体助手镜1件；双荧光模块1件；外视镜模块1件；4K影像系统1件；双镜联合系统1件；导航连接模块1件 |

本项目中关键技术参数“▲”共 7 项，一般技术参数“ # ”共 55 项。

- 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内采购人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务： （1）免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。 （2）须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。 （3）设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。 （4）中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务，提供400免费报修电话。 （5）承诺24小时内响应，在湖北省内有固定的维修工程师，能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址。 （6）国内有备件仓库可以保障备件供应，能及时提供产品维修服务和备品。 （7）可以提供远程维修诊断服务 在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  | ★ | 根据国家规定，仅具备生产/经营备案凭证即可销售的医疗器械，投标人无法提供备案凭证的，须提交承诺书，承诺如中标，签订合同前提交相应备案凭证，否则视为放弃中标资格。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。